附件：

微电脑控制，隔离式输出，单极、双极均具备手控和脚控功能，最多可接单双极共三个脚控要求操作简单，所有模式均在面板上显示并可直接操作，无需进入选择程序具备单/双极脚踏器械共用接口，方便腔镜连接使用。

主机采用组织密度即时反馈技术（Instant Response）:根据组织阻抗变化,微电脑控制进行自动调节保持一致的电外科效果。

具备病人回路电极板接触质量监测系统（REM）,可随时监测负极板和病人体表的接触面积质量,术中接触质量不好时主机报警并自动停止输出，消除负极板烧伤的危险。

可以同时接两个单极电刀笔，而且可以同时输出同时工作（并非交替输出工作），更便于开展心脏手术。

电刀输出有效功率比率98﹪。

电刀具备三种单极切割输出模式，纯切模式0-300w，低压模式0-300w，混合模式0-200w，基准频率390KHZ。

低压切割空载峰值电压≤230V，空载峰-峰值电压≤1350V，适用于整形、小儿、五官外科等精细组织的切割和腔镜外科。

电刀具备四种单级凝血输出模式，0-120w，干燥基准频率240KHZ，电灼和LCF电灼基准频率470KHZ，喷凝390KHZ。

喷凝模式空载峰值电压≥5550V，空载峰-峰值电压≥9000V，适用于大面积的组织渗血。

电刀具备三种双极输出模式，精确双极0-70W，标准双极0-70W，宏双极0-70W，基准频率470KHZ。

宏双极模式空载峰值电压430V，空载峰-峰值电压750V，可以用于现代腔镜外科。

默认输出模式设置，更人性化，方便临床使用。

具有开机自检功能。

可与所有内窥镜相连，将来可联接氩气车而升级为氩气刀

且有CEM接口，可以连接超声外科吸引器，单极切割0-100w，单极凝血功能0-70w。

具备RS-232串口：适用于连接计算机，及电刀信息采集、更改模式。

带射频启动口,可以连接吸烟装置。

具备扩充口：适用于连接机器人等其他设备来控制电刀输出。