- 用途：各脏器肿瘤消融治疗

- 配置与技术参数要求：

（1）工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。

（2）输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差小于±10%。

（3）设备具有功率检测功能，保证功率输出准确度和监控保护误操作。

（4）匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。

（5）工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。

（6）治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

（7）冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

（8）设备具有安全保护措施：驻波保护、功率误差保护、过温保护、过流保护、过压保护等

（9）消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

（10）旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

（11）显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。

（12）配备ISP双接口，便于设备升级与扩展。

（13）具有双路安全开关控制。

（14）整机防泄漏：无用微波辐射<5mW/cm²；仪器外壳泄漏<5mW/cm²。