唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购电切镜（一批）维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2025年4月18日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）（见附件3，电切镜维修总价）

联系电话：0315-2861591

2025年4月16日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用STORZ 70°电切镜1条：

- 型号：27005CA产品编号：1114625

三、故障情况：

1、图像模糊、发暗

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损2根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换物镜系统

2、更换柱状透镜2根

3、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)  服务方式：维修

维修质保期：无条件整体保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购STORZ 70°电切镜1条维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务标的：唐山市人民医院在用STORZ 70°电切镜1条型号：27005CA产品编号：1114625

二、故障情况：

1、图像模糊、发暗

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损2根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换物镜系统

2、更换柱状透镜2根

3、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)

服务方式：维修维修质保期：无条件整体保修1年

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用STORZ 30°电切镜1条：

- 型号：27005BA产品编号：12119A

三、故障情况：

1、图像模糊

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损4根

8、色环（非原装）有划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜4根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV) 服务方式：维修

维修质保期：无条件整体保修1年

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购STORZ 30°电切镜1条维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务标的：唐山市人民医院在用STORZ 30°电切镜1条  二、	型号：27005BA产品编号：12119A

二、故障情况：

1、图像模糊

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损4根

8、色环（非原装）有划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜4根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)

服务方式：维修维修质保期：无条件整体保修1年

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用司迈30°电切镜1条：

- 型号：A0430230产品编号：A2121159

三、故障情况：

1、图像模糊、发暗

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损4根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜4根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)  服务方式：维修

维修质保期：无条件整体保修1年

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购司迈30°电切镜1条维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务标的：唐山市人民医院在用司迈30°电切镜1条二、型号：A0430230产品编号：A2121159

二、故障情况：

1、图像模糊、发暗

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损4根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜4根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)

服务方式：维修维修质保期：无条件整体保修1年

- 服务标的：唐山市人民医院在用司迈30°电切镜1条：

- 型号：PG34202P产品编号：A2121160

三、故障情况：

1、图像模糊

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损2根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜2根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)

服务方式：维修

- 维修质保期：无条件整体保修1年

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购司迈30°电切镜1条维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务标的：唐山市人民医院在用司迈30°电切镜1条型号：PG34202P产品编号：A2121160

二、故障情况：

1、图像模糊

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损2根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜2根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)

服务方式：维修维修质保期：无条件整体保修1年

附件3：

| 名称 | 型号 | 串号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司迈30°电切镜 | PG34202P | A2121160 |  |
| 司迈30°电切镜 | A0430230 | A2121159 |  |
| STORZ 30°电切镜 | 27005BA | 12119A |  |
| STORZ 70°电切镜 | 27005CA | 1114625 |  |
| 合计 |  |  |  |

单位名称及公章：

日期：