粪便分析处理系统招标参数

- 产品用途：用于粪便样本全自动检测。

- 工作原理：为样品架上标本拍摄性状图片、稀释并分散粪便标本、对显微镜下玻片上粪便常规形态学影像拍照，并对固相免疫学或干式化学法检测试纸的检测结果进行拍照、数据储存，提供临床判断的依据。

- 检测项目：包含物理学检测项目和化学检测项目，物理学检测项目：大便常规标本的颜色、   性状等，化学检测项目：隐血检测（隐血免疫（Hb/Tf）双联检测试剂盒、便隐血（FOB）检测试剂盒）、轮状病毒和腺病毒检测（轮状病毒（A群）抗原检测试剂盒、轮状病毒（A群）/腺病毒抗原检测试剂盒）、幽门螺旋杆菌、钙卫蛋白检测，可扩展其他检测项目。

- *全程自动化：自动进样退样，自动稀释、自动混匀、自动集卵、自动取样、自动涂片盖片、显微镜自动高低倍镜转换，自动调焦、自动拍照上传，自动管路清洗。检测卡自动载入、自动加样、自动判读镜检和检测卡结果、自动弃卡。全程无需人员值守，无需直接接触标本。

- 样本稀释混匀：自动穿刺注入稀释液，稀释液量可根据标本量及浓稠程度进行调整，调整范围为0.5-9.0ml，稀释液加入准确性的误差应小于15%，以优化满足所有标本的检测要求，尤其满足虫卵标本的集卵要求。

- *全自动镜检：自动加样至计数板，自动涂片和盖片，低高倍镜（物镜10×，40×）自动转化，拍摄视频及多张图片，软件自动分析、选取最清晰的图片上传，自动生成报告单。

- * 非流动计数池技术：仪器自动滴样至计数板固定位置，自动推片、盖片，有效固定标本并压缩标本厚度，保证对焦效果，避免标本重叠、镜头污染和交叉感染。

- 内置显微镜：采用高端进口显微镜，可自动对焦，自动进行低倍镜（X10）和高倍镜（X40）切换，低倍镜可拍摄标本全貌，高倍镜可选择大于6个视野，进行多焦距采集高清晰图片和拍摄视频。视野数和拍摄图片数量均可设置。

- 全自动物理学检测：实现自动镜检自动拍照装置对粪便颜色、性状检查，并自动调焦(也可手动对焦)，拍照保存。检测卡自动载入、自动加样、自动拍照，自动判读检测卡结果、自动弃卡。

- 化学指标检测判读准确性：自动判读检测结果，要求与人工判读结果的符合性不小于95%。

- 进样方式：样品架循环式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样1-40个,采样瓶自动推入、自动退出，可实现人机分离操作。

- 检测速度：标本随到随检，预留5个急诊位，批量检测速度≥60 测试/小时。

- 检测灵活性：四通道，可加载化学检测卡和计数板，可自定义通道内容，最多一次放置化学检测卡和计数板大于100个，自动送卡和卸卡，不停机加卡。

- 检测项目自由组合：根据不同样本检测需要，可实现 1-6 个项目自由组合，同一标本最多可同时进行 6 项化学检测。

15、*多种采样瓶可选：配备多种采样瓶，可根据患者年龄、粪便类型选择。患者自行取样，仪器自动加入稀释液，机械臂带动取样铲旋转形成连续的“离心水流”，确保标本有效混匀。

16、采样瓶全封闭：采样瓶全封闭设计，仪器穿刺加稀释液及加样，操作人员无需与标本直接接触，保证生物安全，避免交叉感染。

17、采样瓶集卵功能：采样瓶内部有过滤网结构，可有效分离诊断信息与非诊断信息。底部有集卵槽，虫卵等诊断信息在重力作用下先沉降到集卵槽，取样针穿刺后延伸至集卵槽底部取样，可提高寄生虫卵检出率。

18、*全封闭结构：检测过程全封闭，标本瓶原始管上机，自动稀释，穿刺取样，仪器内部实现全自动镜检和化学检测，采样瓶、计数板、检测卡均为一次性使用，自动退至封闭废弃仓，标本不与外界直接接触。

19、清洗功能：仪器内置空气净化装置，配备专用清洗液，内外联合冲洗装置，全程无臭无污染，确保不交叉污染，不堵塞管路。

- 报警系统：检测卡缺失提醒、废弃仓满提醒、清洗液、稀释液不足、电机故障提醒。

21、信息化：友好的人机对话界面，操作简单，直观，浏览病例方便，快捷。可与医院 LIS 系统相连，实现病例管理的信息化，标准化。

22、图文并茂的详细检测报告，检测报告包含患者基本信息，物理学检测结果，化学检测结果，粪便外观图片，低倍镜、高倍镜图片，检测卡图片。结果打印可以选择仪器自动生成的报告也可根据情况选择图片手动生成报告。

- 自主研发，具有至少3项专利技术。

- 检测仪器、配套使用试剂和计数板均需取得原厂产品注册证。

- 试剂和设备一起询价，试剂为中标品种且价格不高于人民医院采购价格。