尿液分析流水线招标参数

一、干化学分析模块参数

★1、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统

★2、检测波长数量：≥5个波长

3、测试项目：≥14项，并提供微量白蛋白与尿肌酐的比值参数（ACR比值）和尿蛋白与尿肌酐比值（PCR比值）

★4、测试速度：≥480个样本/小时

5、显示器：≥10.4英寸触摸式彩色液晶显示屏

6、样本架功能：支持最大20个待测试管架，360°旋转样本进行条码读取

7、消耗品状态实时监控功能：分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控

8、尿液比重计功能：线性范围 1.000～1.055 内，偏倚范围不超过±0.002

9、加强清洗功能：分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品，自动加强清洗

10、混匀功能：分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作

11、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示

12、废试纸条实时监控功能：如费试纸条已满，会自动报警提示

★13、检测区域温控功能：仪器会自动感应检测区域的温度值，计算出与设计值的差异，自动机型温度校正

14、试纸图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面

15、数据存储量：≥200万个样本数据，10万个样本图片

★16、试纸仓容量：≥500条试纸

17、尿样需求量：≤1mL

18、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.9%

19、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.9%

20、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

二、尿液有形成分分析模块参数

1、工作原理：采用数字成像自动识别、平面流式细胞技术

★2、检测项目：可检测尿液中多种有形成分，自动识别项目≥30项；可检测尿液电导率和渗透压

3、检测速度：≥120个/小时

★4、识别率：红细胞≥97%，白细胞≥93%，管型≥87%

5、红细胞形态学检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供3个报告参数，一个直方图

6、分析仪能对检测结果智能审核，自动提示阳性样本

7、最小吸样量：≥1.2ml

★8、可提供标本检测时的原始视频，可暂停、慢速播放及按帧查看

9、存储及查询功能：≥20万个结果，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失

10、携带污染率：≤0.05%

11、联机功能：分析仪可与尿液分析仪联机，并自动匹配测试结果

12、分析仪对部分故障可自动诊断，并进行自动维护

13、输入输出端口：分析仪具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口等

14、清洗排堵功能：分析仪配备强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能

15、自动旋转样本进行条码读取，并对其进行记录、显示及保存，条码朝向无要求

16、支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖

★17、具有同品牌的校准物，并能提供五种浓度水平的质控液

18、试剂和设备一起询价，试剂为中标品种且价格不高于人民医院采购价格。