| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测定项目 | 糖化血红蛋白（HbA1C） |
| 方法学 | 高效液相色谱法（HPLC） |
| 样本量 | 5-10μL |
| 样本类型 | 全血，末梢血 |
| 检测区间 | 3%-18% |
| 样本位 | 循环添加大于100个 |
| 检测光波长 | 415nm或525nm |
| 检测时间 | ≤68秒 |
| 检测模式 | 正常模式/变异模式 |
| 变异体检测 | 可排除乳糜血、溶血的干扰，可鉴别常见变异体，如HbE，D，S等 |
| 重复性（CV） | ≤1%，正确度≤±0.5% |
| 线性 | ≥0.99 |
| 携带污染率 | ≤1% |
| 监控报警 | 实时监控仪器的运行参数，如泵压力，柱温度，试剂剩余测试量，错误报警等 |
| 结果监测 | 可提示并标记异常结果 |
| 质控管理 | 可输入质控参数，按质控规则自动绘制质控图 |
| 压力范围 | 3MPa---20MPa |
| 进样方式 | 原试管批量进样 |
| 急诊位 | 至少1个，优先检测 |
| 操作方式 | 盖帽穿刺，样本自动混匀，自动条码扫描，样本管自动识别 |
| 显示器 | 触摸液晶屏，中文显示界面，有自动报警和错误提示 |
| 外部接口 | RS232接口，可与LIS/HIS直接接口 |
| 电源 | 100-240V，50Hz/60Hz |
| 试剂采购 | 试剂和设备一起询价，试剂为中标品种且价格不高于人民医院采购价格。 |