全自动血细胞分析仪招标参数

1.仪器要求为全自动五分类血细胞分析仪；

2.仪器能进行C-反应蛋白检测，并能提供至少28项检测参数；

3.检测速度≥80样本/小时；

4.白细胞分类原理要求为：DNA/RNA荧光染色结合荧光流式细胞技术；

5.为保证儿童及其他采血困难的病人的检测需求，仪器的用血量要求≤20微升；

6.为保证光源的寿命和稳定性，光源要求为：半导体激光光源；

7.检测模式：全血模式、预稀释模式、末梢血模式；

8.预稀释模式下，仪器能自动加注稀释液，避免手工稀释带来的误差；

9.能提供至少4个图形报告，含3个直方图，1个散点图；

10.采样针自动清洗：具有取样针内外壁自动清洗设计，且无需专用探头清洗液；

11.仅须一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本；

12.提供与仪器同品牌、原厂配套经CFDA注册的质控品和校准品。要求原厂校准品经CNAS参考实验室赋值，须提供溯源性文献，保证分析质量。